| Τεχνικές προδιαγραφές Α) Βασικός Αέριος Χρωματογράφος | Ναι | Όχι | Παραπομπή/ Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- |
| Το σύστημα να υποστηρίζει ταυτόχρονα: - -Δύο (2) εισαγωγείς δείγματος (inlets) μέσω δύο ανεξάρτητα θερμοστατούμενων θέσεων. -Τρεις (3) ανιχνευτές (πλέον του ανιχνευτή μάζας). -Τέσσερα (4) σήματα ανιχνευτών |  |  |  |
| - Να έχει ηλεκτρονικό προγραμματισμό όλων ανεξαιρέτως των πιέσεων και ροών του οργάνου. Η ρύθμιση της πίεσης να γίνεται με βήμα 0.001 psi. |  |  |  |
| - Να έχει προγραμματισμό της πίεσης ή της ροής σε τρία στάδια μεταβολής / τέσσερα πλατό |  |  |  |
| - Να έχει επαναληψιμότητα χρόνων κατακράτησης: < 0.008% ή < 0.0008 min. |  |  |  |
| - Να λειτουργεί σε τοπικό δίκτυο (LAN interface). |  |  |  |
| - Να είναι πλήρως ελεγχόμενος και προγραμματιζόμενος από το λογισμικό ή/και από το πληκτρολόγιο του οργάνου. |  |  |  |
| - Να διαθέτει θερμοστατούμενο κλίβανο χωρητικότητας τουλάχιστον 13 L, με επαρκή χώρο για δύο στήλες οποιουδήποτε τύπου (capillary ή packed). |  |  |  |
| - Να έχει ικανότητα πολυγραμμικού προγραμματισμού της θερμοκρασίας από 4°C άνω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μέχρι και τους 450°C με ως 20 ανεξάρτητα στάδια ανόδου/καθόδου θερμοκρασίας. |  |  |  |
| - Να έχει μέγιστη ταχύτητα ανόδου της θερμοκρασίας: 120°C/min. |  |  |  |
| - Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συστήματος ταχύτατης θέρμανσης των στηλών για επίτευξη ρυθμού ανόδου της θερμοκρασίας έως και 1800οC/min. |  |  |  |
| - Ο χρόνος ψύξης του φούρνου από 450°C σε 50°C να ισούται με 4.0 min. |  |  |  |
| - Να έχει μέγιστο χρόνο ανάλυσης: 999.99 min (16.7h). |  |  |  |
| - Να έχει δυνατότητα λειτουργίας και σε θερμοκρασίες κάτω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, έως και τους -80°C, με προαιρετικό εξοπλισμό και τη χρήση υγροποιημένων αερίων (Ν2 ή CO2). |  |  |  |
| - Το σύστημα να είναι κατάλληλο και για τις τεχνικές Fast GC και Fast GC/MS. |  |  |  |
| - Να διαθέτει δυνατότητα επέκτασης με αυτόματο δειγματολήπτη, ικανότητας ταυτόχρονης εισαγωγής δείγματος σε δύο κανάλια. |  |  |  |
| - Να έχει δυνατότητα επέκτασης με βαλβίδα δειγματοληψίας αερίων ή βαλβίδα δειγματοληψίας υγροποιημένων δειγμάτων. |  |  |  |
| - -------- | -------------- | ---------- | -------------- |
| - Να έχει δυνατότητα επέκτασης με κάθε είδους ανιχνευτή: FID, micro-ECD, NPD, FPD, TCD, PFPD, PDHID, ELCD, PID, SCD, NCD, AED και φασματογράφο μάζας MSD. |  |  |  |
| - Να συνοδεύεται από διαχωριστή, (splitter), της ροής και επιπλέον μονάδα πνευματικών, EPC. |  |  |  |
| - Να συνοδεύεται από έναν Εισαγωγέα Split/Spitless όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης |  |  |  |
| - Να συνοδεύεται από Ανιχνευτή Ιονισμού Φλόγας όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης |  |  |  |
| - Να συνοδεύεται από λογισμικό όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης |  |  |  |
| - Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης |  |  |  |

Β. Σύστημα ηλεκτροαντενογραφίας τύπου Single Sensillum  Recording (SSR),

|  | Το προαναφερθέν σύστημα αέριας χρωματογραφίας να συνοδεύεται και να συνδέεται με την κατάλληλη διαμόρφωση ηλεκτροαντενογραφίας για εφαρμογές Single Sensillum Recording (SSR), και συγκεκριμένα: |
| --- | --- |

| Τεχνικές προδιαγραφές | Ναι | Όχι | Παραπομπή/ Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Από ελεγκτή τεσσάρων καναλιών, (4-Channel USB Acquisition Controller) (1 τεμ): όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης |  |  |  |
| 2.Συνοδευόμενο από κατάλληλο λογισμικό όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης |  |  |  |
| 3. Μονάδα ελέγχου διέγερσης (Stimulus Controller Unit) κατάλληλη για εφαρμογές EAG,GC/EAD και SSR, (1 τεμ): όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης |  |  |  |
| 4. Μονάδα σύνδεσης με τον αέριο χρωματογράφο, (Effluent Conditioner Assembly) (1 τεμ): όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης |  |  |  |
| - 5. Μικροχειριστήριο, (Micromanipulator) (1 τεμ): όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης |  |  |  |