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Α) Βασικός Αέριος Χρωματογράφος


	Ναι 
	Όχι 
	Παραπομπή/
Σχόλια

	Το σύστημα να υποστηρίζει   ταυτόχρονα:
1. -Δύο (2) εισαγωγείς δείγματος (inlets) μέσω δύο ανεξάρτητα θερμοστατούμενων θέσεων.       

-Τρεις (3) ανιχνευτές (πλέον του ανιχνευτή μάζας).

-Τέσσερα (4) σήματα ανιχνευτών
	
	
	

	2. Να έχει ηλεκτρονικό προγραμματισμό όλων ανεξαιρέτως των πιέσεων και ροών του οργάνου. Η ρύθμιση της πίεσης να γίνεται με βήμα 0.001 psi.
	
	
	

	3. Να έχει προγραμματισμό της πίεσης ή της ροής σε τρία στάδια μεταβολής / τέσσερα πλατό
	
	
	

	4. Να έχει επαναληψιμότητα χρόνων κατακράτησης: < 0.008% ή < 0.0008 min.  
	
	
	

	5. Να λειτουργεί σε τοπικό δίκτυο (LAN interface).
	
	
	

	6. Να είναι πλήρως ελεγχόμενος και προγραμματιζόμενος από το λογισμικό ή/και από το πληκτρολόγιο του οργάνου.
	
	
	

	7. Να διαθέτει θερμοστατούμενο κλίβανο χωρητικότητας τουλάχιστον 13 L, με επαρκή χώρο για δύο στήλες οποιουδήποτε τύπου (capillary ή packed).
	
	
	

	8. Να έχει ικανότητα πολυγραμμικού προγραμματισμού της θερμοκρασίας από 4°C άνω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μέχρι και τους 450°C με ως 20 ανεξάρτητα στάδια ανόδου/καθόδου θερμοκρασίας.
	
	
	

	9. Να έχει μέγιστη ταχύτητα ανόδου της θερμοκρασίας: 120°C/min.
	
	
	

	10. Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συστήματος ταχύτατης θέρμανσης των στηλών για επίτευξη ρυθμού ανόδου της θερμοκρασίας έως και 1800οC/min.
	
	
	

	11. Ο χρόνος ψύξης του φούρνου από 450°C σε 50°C να ισούται με 4.0 min.
	
	
	

	12. Να έχει μέγιστο χρόνο ανάλυσης: 999.99 min (16.7h).
	
	
	

	13. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας και σε θερμοκρασίες κάτω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, έως και τους -80°C, με προαιρετικό εξοπλισμό και τη χρήση υγροποιημένων αερίων (Ν2 ή CO2).
	
	
	

	14. Το σύστημα να είναι κατάλληλο και για τις τεχνικές Fast GC και Fast GC/MS.
	
	
	

	15. Να διαθέτει δυνατότητα επέκτασης με αυτόματο δειγματολήπτη, ικανότητας ταυτόχρονης εισαγωγής δείγματος σε δύο κανάλια.
	
	
	

	16. Να έχει δυνατότητα επέκτασης με βαλβίδα δειγματοληψίας αερίων ή βαλβίδα δειγματοληψίας υγροποιημένων δειγμάτων.
	
	
	

	17. --------
	--------------
	----------
	--------------

	18.   Να έχει δυνατότητα επέκτασης με κάθε είδους ανιχνευτή: FID, micro-ECD, NPD, FPD, TCD, PFPD, PDHID, ELCD, PID, SCD, NCD, AED και φασματογράφο μάζας MSD.
 
	
	
	

	19. Να συνοδεύεται από διαχωριστή, (splitter), της ροής και επιπλέον μονάδα πνευματικών, EPC. 

	
	
	

	20. Να συνοδεύεται από έναν Εισαγωγέα Split/Spitless  όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης    
      
	
	
	

	21. Να συνοδεύεται από Ανιχνευτή Ιονισμού Φλόγας όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης          

	
	
	

	22. Να συνοδεύεται από λογισμικό όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης     
     
	
	
	

	23. Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης        
  
	
	
	





Β. Σύστημα ηλεκτροαντενογραφίας τύπου Single Sensillum  Recording (SSR),
	
	Το προαναφερθέν σύστημα αέριας χρωματογραφίας να συνοδεύεται και να συνδέεται με την κατάλληλη διαμόρφωση ηλεκτροαντενογραφίας για εφαρμογές Single Sensillum  Recording (SSR), και συγκεκριμένα:


	Τεχνικές προδιαγραφές 
	Ναι  
	Όχι
	Παραπομπή/
Σχόλια

	1. 1. Από ελεγκτή τεσσάρων καναλιών, (4-Channel USB Acquisition Controller) (1 τεμ): όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης        

	
	
	

	2.Συνοδευόμενο από κατάλληλο λογισμικό όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης        

	
	
	

	3. Μονάδα ελέγχου διέγερσης (Stimulus Controller Unit) κατάλληλη για εφαρμογές EAG,GC/EAD και SSR, (1 τεμ): όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης 

	
	
	

	4. Μονάδα σύνδεσης με τον αέριο χρωματογράφο, (Effluent Conditioner Assembly) (1 τεμ): όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης      

	
	
	

	24. 5. Μικροχειριστήριο, (Micromanipulator) (1 τεμ): όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αναλυτικού κειμένου της διακήρυξης        
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